Договор оказания услуг № 22161209049/51

|  |  |
| --- | --- |
| г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |

**Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города Калининград»** (ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»), именуемое далее **«Заказчик»**, в лице Главного врача Сиглаевой Людмилы Михайловны, действующего на основании устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое далее «Исполнитель», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые далее «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

# 1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по **техническому обслуживанию эндоскопического оборудования** (далее – Услуги) в соответствии с Требованиями к оказанию услуг (Приложение № 1 к Договору). По результатам оказания услуг, перечисленных в Требованиях к оказываемым услугам (Приложении № 1), Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.

1.2. Оказание Услуг осуществляется по адресу: места нахождения Заказчика

# 2. Срок действия договора и срок оказания Услуг

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

2.2. Начало оказания Услуг – с момента подписания Сторонами настоящего Договора.

Окончание оказания Услуг - *конкретная дата*.

2.3. Сроки оказания Услуг могут быть изменены на основании дополнительного соглашения Сторон, оформленного в письменном виде и подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон.

2.4. Заказчик вправе отказаться от оказания Услуг Исполнителем на любом этапе оказания услуг.

# Стоимость Услуг и порядок оплаты

3.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб. \_\_\_ коп. (в том числе НДС (\_\_\_%)/ или НДС не облагается на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

В стоимость услуг включены накладные и плановые расходы Исполнителя, а также все налоги, пошлины и иные обязательные платежи.

3.2. Оплата *услуг* производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 16 настоящего Договора, в следующем порядке:

3.2.1. Оплата оказанных Исполнителем Услуг осуществляется исходя из объема оказанных Услуг за расчетный период (цена за одну единицу Услуг указана в Приложении № 1 к настоящему Договору), в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг, при условии получения Заказчиком оригинального комплекта документов, подписанного со стороны Исполнителя: счета на оплату, Актов сдачи-приемки оказанных Услуг (2 экз.), счета-фактуры.

3.3. Заказчик считается исполнившим свои обязательства по уплате платежей в соответствии с настоящим Договором, с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.4. По согласованию Сторон и в случае прекращения (расторжения) Договора между Сторонами проводится сверка расчетов с составлением акта сверки взаимных расчетов по форме, представленной Заказчиком.

3.5. В случае существенных изменений факторов, влияющих на формирование стоимости *Услуг* по настоящему Договору, а также на сроки и порядок осуществления расчетов по настоящему Договору, Заказчик вправе требовать пересмотра условий расчетов за выполняемые по настоящему Договору *Услуги* в части уменьшения цены, исчисления сроков и размеров платежей по настоящему Договору. Указанные изменения оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

3.6. Настоящим *Исполнитель* подтверждает, что надлежащим образом изучил все условия *оказания Услуг* по настоящему Договору указанные в Приложении № 1 к Договору, и что никакие обстоятельства не могут повлиять на увеличение стоимости *Услуг* по настоящему Договору, если иное не будет согласовано Сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему Договору.

# 4. Обязательства Сторон

**4.1. Заказчик вправе:**

4.1.1. Требовать от *Исполнителя* надлежащего и своевременного исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.2. Требовать возмещения убытков в случае неоднократного нарушения сроков *оказания Услуг*, а также в случае их некачественного выполнения.

**4.2. Заказчик обязуется:**

4.2.1. Оказывать содействие *Исполнителю* в вопросах его взаимодействия с соответствующими структурными подразделениями Заказчика при *оказании Услуг* на условиях, предусмотренных Договором.

4.2.2. Оказывать содействие *Исполнителю* в получении в структурных подразделениях Заказчика документации, необходимой для *оказания услуг*.

4.2.3. Обеспечить доступ персонала *Исполнителя* к месту *оказания услуг*.

4.2.4. Сообщать в письменной форме *Исполнителю* о недостатках, обнаруженных в ходе *оказания Услуг*, в течение 5 (пяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

4.2.5. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом *оказанные Услуги* в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

4.2.6. При получении от *Исполнителя*  уведомления о приостановлении *оказания услуг* в случае, указанном в п. 4.4.3. Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения *оказания услуг*.

*4.2.7. Предоставить гарантийный срок на результаты оказанных услуг по настоящему Договору в течение 6 (шести) месяцев с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.*

**4.3. *Исполнитель* вправе:**

4.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки *оказанных Услуг* по Договору.

4.3.2. Требовать своевременной оплаты *оказанных Услуг* в соответствии с условиями Договора.

4.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно *оказания Услуг* в рамках Договора.

4.3.4. Предъявить Заказчику *результаты* *оказанных Услуг* к приемке досрочно, уведомив Заказчика о готовности к сдаче *оказанных Услуг* письменно.

**4.4. *Исполнитель* обязуется:**

4.4.1. В установленные сроки и надлежащим образом оказать услуги в количестве, указанном в заявке заказчика (покупателя), направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер» в срок, установленный настоящим договором и представить их результат Заказчику, в соответствии с условиями Договора.

4.4.2. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при сдаче-приемке *оказанных Услуг*, за свой счет в кратчайшие сроки, указанные в п.6.3 настоящего Договора.

4.4.3. Приостановить *оказание Услуг* в случае обнаружения независящих от *Исполнителя* обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество *результатов* *оказываемых Услуг* или создать невозможность их завершения в установленный Договором срок, и незамедлительно сообщить об этом Заказчику.

4.4.4. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

4.4.5. Не передавать любую информацию, касающуюся настоящего Договора, и не раскрывать сведения, полученные в процессе исполнения Договора, третьим лицам. В случае нарушения данного условия Заказчик вправе требовать от *Исполнителя* компенсации всех понесенных убытков.

4.4.6. Предоставлять Заказчику информацию об изменениях в составе владельцев, *Исполнителя*, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах *Исполнителя* не позднее, чем через 5 календарных дней после таких изменений.*[[1]](#footnote-1)*

*4.4.7. При оказании услуг, находясь по адресу, указанному в п.1.2. настоящего Договора, соблюдать режим, установленный на объекте Заказчика, и правила пожарной безопасности.*[[2]](#footnote-2)

# 5. Порядок сдачи и приемки работ

*5.1. В течение 5 (Пяти) рабочих дней после оказания услуг, Исполнитель представляет Заказчику 2 (два) подписанных со стороны Исполнителя экземпляра акта сдачи-приемки оказанных Услуг, счет на оплату, а также счет-фактуру, оформленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

5.2. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от *Исполнителя* документов, указанных в п. 6.1 Договора, Заказчик осуществляет приемку *оказанных Услуг* и направляет *Исполнителю* подписанный обеими Сторонами экземпляр акта сдачи-приемки *оказанных Услуг*, либо мотивированный отказ от принятия *оказанных Услуг*.

5.3. В случае представления Заказчиком мотивированного отказа от принятия *оказанных Услуг*, Стороны в течение 3 (Трех) рабочих дней составляют акт о выявленных недостатках, с указанием существа выявленных недоработок *Исполнителя*, а также сроков и порядка их устранения.

На основании акта о выявленных недостатках *Исполнитель* принимает на себя обязательство устранить имеющиеся недостатки за свой счет, в том числе и в случае, когда это потребует дополнительных издержек с его стороны, в кратчайшие сроки, но не более 5 рабочих дней с даты составления акта о выявленных недостатках.

5.4. В случае досрочного *оказания услуг* по Договору Заказчик вправе досрочно принять и оплатить *услуги* в соответствии с условиями Договора.

# 6. Антикоррупционная оговорка

6.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

6.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений [пункта 7.1](#p283) настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений [пункта 7.1](#p283) настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 7.1. настоящего Договора: 8 (4012) 601 353; электронная почта: RailwayHospital@mail.ru.

Каналы уведомления *Исполнителя* о нарушениях каких-либо положений пункта 6.1. настоящего Договора: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, официальный сайт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (для заполнения специальной формы).

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений [пункта 7.1](#p283). настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

6.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений [пункта 6.1](#p283). настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

6.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений [пункта 6.1](#p283). настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с [пунктом 6.2](#p285). настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты прекращения действия Договора.

# 7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.

7.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна, по возможности, не позднее, чем в трехдневный срок, известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по настоящему Договору.

7.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в одностороннем порядке по инициативе заинтересованной Стороны.

# 8. Конфиденциальность

1. *Исполнитель* обязуется в течение срока действия настоящего Договора и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения обеспечить охрану полученной от Заказчика информации конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей, не связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.
2. Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности.
3. *Исполнитель* обязуется не передавать оригиналы или копии документов, полученных от Заказчика в связи с настоящим Договором, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

# 9. Ответственность Сторон

9.1. *Исполнитель* несет ответственность перед Заказчиком за действия привлекаемых им к *оказанию услуг* третьих лиц как за собственные действия.

9.2. В случае нарушения сроков *оказания услуг*, предусмотренных настоящим Договором, сроков выполнения требования Заказчика, предъявленного в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Договора, Заказчик имеет право требовать у *Исполнителя* уплаты пени в размере 0,1% от стоимости услуг, указанной в п. 3.1 настоящего Договора за каждый день просрочки.

9.3. В случае ненадлежащего выполнения *Исполнителем* условий настоящего Договора, несоответствия *оказания услуг* обусловленным Сторонами требованиям, Заказчик имеет право требовать у *Исполнителя* уплаты штрафа в размере 1% от стоимости работ/услуг, указанной в п. 3.1 настоящего Договора.

В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков *Исполнитель* возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме на основании предоставленных Заказчиком документов, доказывающих факт возникновения и размер понесенных убытков.

9.4. Перечисленные в настоящем Договоре штрафные санкции могут быть взысканы Заказчиком путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов *Исполнителя*. Если Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, *Исполнитель* обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика.

*Для целей расчета неустойки по настоящему Договору Стороны применяют цену услуг в том размере, в котором такая цена оплачена или подлежит оплате по настоящему Договору с учетом НДС (если Исполнитель является плательщиком НДС).*

9.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.6. Уплата *Исполнителем* неустойки и возмещение убытков не освобождают *Исполнителя* от выполнения обязательств в натуре по настоящему Договору.

9.7. Обязательство по выплате неустойки у виновной Стороны наступает после получения от потерпевшей Стороны соответствующего письменного требования. Срок удовлетворения такого требования – 10 (десять) рабочих дней с даты его получения виновной Стороной.

# 10. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжение

10.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

10.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения настоящего Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. При этом Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке.

10.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке (отказ от исполнения настоящего Договора) осуществляется путем направления Заказчиком письменного уведомления об этом *Исполнителю* не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым (прекращенным) с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора.

10.4. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по инициативе Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10.5 настоящего Договора, или по причинам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, оплате подлежат обоснованные, необходимые, фактически понесенные, документально подтвержденные *Исполнителем* расходы до даты получения *Исполнителем* уведомления о расторжении настоящего Договора или подписания соглашения о расторжении настоящего Договора*.*

10.5. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением *Исполнителем* условий настоящего Договора, несоответствием результатов *работ/услуг* требованиям настоящего Договора, *Исполнитель* не вправе требовать оплаты, а также обязан вернуть полученные по настоящему Договору денежные средства и возместить доказанные фактические убытки Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

10.6. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем внесудебном порядке в случае неисполнения *Исполнителем* требования, предусмотренного пунктом 4.4.6. настоящего Договора.[[3]](#footnote-3)

# 11. Разрешение споров

11.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

11.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.

11.3. Стороны установили обязательный досудебный порядок урегулирования споров, вытекающих из невыполнения (ненадлежащего выполнения) условий настоящего Договора, путем направления претензии.

11.4. Претензия составляется одной из Сторон в письменной форме, подписывается уполномоченным на то должностным лицом, с печатью организации и направляется в адрес второй Стороны ценным письмом с описью вложения.

11.5. Ответ на претензию направляется ценным письмом с описью вложенных в конверт документов.

11.6. В случае отсутствия информации о получении Стороной-адресатом направленной ей корреспонденции по урегулированию споров и претензий в досудебном порядке, любая корреспонденция считается полученной Стороной-адресатом через 15 рабочих дней с даты ее направления по адресу, указанному Стороной-адресатом в разделе 15 настоящего Договора.

11.7. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по настоящему Договору, если они не будут разрешены путем переговоров, решаются в Арбитражном суде Калининградской области.

# 12. Прочие условия

12.1. Заказчик приобретает право собственности на результат оказанных услугс момента подписания Акта сдачи-приемки работ. *Разработанная документация может быть использована Заказчиком только в отношении тех объектов, для которых она (документация) разрабатывалась.* [[4]](#footnote-4)

12.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

12.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в виде дополнительных соглашений к Договору и подписаны обеими Сторонами.

12.4. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего Договора могут быть направлены другой Стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах настоящего Договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись Стороны, в последующем должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в реквизитах Договора. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вовсе, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой Стороны. В этом случае уведомления, сообщения и прочая переписка будут считаться принятыми к исполнению другой Стороной с даты отправки электронного письма или, если не указан электронный адрес, с даты, установленной отправителем письма/ уведомления, направленного иным способом.

**13. Налоговая оговорка**

13.1. *Исполнитель* гарантирует, что:

зарегистрирован в ЕГРЮЛ/ЕГРИП надлежащим образом;

*его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц* *– данный абзац не добавляется в договор, если Исполнителем/Подрядчиком является индивидуальный предприниматель*;

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по Договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензируемой;

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

*отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику* – *данный абзац исключается в случае освобождения от уплаты НДС при заключении Договора;*

лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

13.2. Если *Исполнитель* нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 13.1. настоящего Договора, и это повлечет:

предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и (или)

предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика услуги, имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Исполнитель обязуется возместить Заказчику убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

13.3. *Исполнитель* в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 13.2. настоящего Договора. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность *Исполнителя* возместить имущественные потери.

# 14. Перечень приложений

14.1. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

14.1.1. Приложение № 1 – Требования к оказанию Услуг.

14.1.2. Приложение № 2 – Календарный план-график Услуг.

14.1.3. Приложение № 3 – График платежей.

# 15. Юридические адреса и реквизиты Сторон

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:****Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города Калининград»** ОГРН 1043900824604, ИНН 3908029088, КПП 390601001,ОКПО 73707902, местонахождение 236005, Калининградская область, город Калининград, улица Летняя, д.1р/с: 40703810820380004163 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве к/с 30101810145250000411, БИК 044525411Тел/Факс: 8 (4012) 60-13-53, 60-19-50Еmail: RailwayHospital@mail.ru | **Исполнитель:**Место нахождения: ИНН:КПП:ОГРН:К/С:Банк:БИК: Р/С: Электронная почта:  |
| Главный врачЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Сиглаева Л.М./ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

#

# Приложение № 1

к Договору № 22161209049/51 от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

***Требования к оказанию Услуг.***

|  |  |
| --- | --- |
| г. Калининград  |  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание услуг по техническому обслуживанию эндоскопического оборудования: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(33.13.12.000 – услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях)

**Общие сведения**

Исполнитель обязуется в установленный срок по заявкам Заказчика оказывать услуги по техническому обслуживанию эндоскопического оборудования (далее - Услуги), а Заказчик обязуется принимать и оплачивать надлежащим образом оказанные услуги. Перечень обслуживаемого оборудования указан в Таблице №1. Перечень услуг указан Таблице № 2. Перечень запасных частей, которые могут быть использованы при оказании услуг, указан в Таблице №3.

Место оказания услуг: по местонахождению Заказчика.

**ПЕРЕЧЕНЬ ОБСЛУЖИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ**

**(Таблица №1)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования | Производитель | Модель | Серийный номер |
| 1 | Видеогастроскоп | Pentax | EG29-i10 | A002Yz0634 |
| 2 | Видеогастроскоп | Pentax | EG-2990Zi | K110129 |
| 3 | Видеогастроскоп | Pentax | EG-27-i10 | K110532 |
| 4 | Видеогастроскоп | Pentax | EG-27-i10 | K110537 |
| 5 | Видеоколоноскоп | Pentax | EC34-i10L | L110437 |
| 6 | Видеоколоноскоп | Pentax | EC38-i10L | L002ZZ |
| 7 | Видеоколоноскоп | Pentax | EC3890LZi | K110106 |
| 8 | Моечная машина | detro Was | 200819 | 8004 25 |
| 9 | Моечная машина | detro Was | 200819 | 8004 26 |
| 10 | Видеопроцессор | Pentax | EPK-i7010 | SN720950 |
| 11 | Видеопроцессор | Pentax | EPK-i7010 | SN720955 |

**Перечень услуг по техническому обслуживанию.**

**(Таблица №2)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Периодичность |
| 1.  | Выезд инженера в адрес лечебного учреждения один раз в 6 (шесть) месяцев или по заявке Заказчика. | Один раз в 6 (шесть) месяцев (а также дополнительно по согласованию с ЛПУ) |
| 2.  | Профилактический осмотр медицинской техники. |
| 3.  | Проверка целостности соединительных проводников, кабелей, и т.п. |
| 4.  | Контроль состояния деталей, узлов, механизмов и приспособлений, подверженных повышенному износу. |
| 5.  | Проверка функционирования основных и вспомогательных узлов. |
| 6. | Комплексная регулировка и настройка медицинской техники в соответствии с технической документацией |
| 7. | Инструктаж персонала по правилам эксплуатации эндоскопического оборудования. |
| 8. | Перечень работ по периодическому обслуживанию видеогастроскопов: | Один раз в 6 (шесть) месяцев (а также дополнительно по согласованию с ЛПУ) |
|   | 8.1. Проверка герметичности эндоскопа. |
|   | 8.2. Проверка блока управления (ручек управления, клапанов, корпусных деталей, состояния и четкость срабатывания кнопок управления). |
|   | 8.3. Проверка состояния поля зрения. |
|   | 8.4. Проверка работоспособности окуляра |
|   | 8.5. Проверка управляемости дистального конца. |
|   | 8.6. Проверка состояния дистальной головки. |
|   | 8.7. Проверка изгибаемой части. |
|   | 8.8. Проверка состояния основного тубуса, конусных резиновых втулок на основном тубусе. |
|   | 8.9. Проверка состояния светового тубуса, конусных резиновых втулок на световом тубусе. |
|   | 8.10. Тестирование функции аспирации, функции подачи воздуха/воды |
| 9. | Перечень работ по периодическому обслуживанию видеоколоноскопов: | Один раз в 12 (двенадцать) месяцев (а также дополнительно по согласованию с ЛПУ) |
|   | 9.1. Проверка герметичности эндоскопа. |
|   | 9.2. Проверка блока управления (ручек управления, клапанов, корпусных деталей, состояния и четкость срабатывания кнопок управления). |
|   | 9.3. Проверка состояния поля зрения. |
|   | 9.4. Проверка работоспособности окуляра |
|   | 9.5. Проверка управляемости дистального конца. |
|   | 9.6. Проверка состояния дистальной головки. |
|   | 9.7. Проверка изгибаемой части. |
|   | 9.8. Проверка состояния основного тубуса, конусных резиновых втулок на основном тубусе. |
|   | 9.9. Проверка состояния светового тубуса, конусных резиновых втулок на световом тубусе. |
|   | 9.10. Тестирование функции аспирации, функции подачи воздуха/воды |
| 10. | Перечень работ по периодическому обслуживанию видеопроцессоров: | Один раз в 6 (шесть) месяцев (а также дополнительно по согласованию с ЛПУ) |
|   | 10.1. Проверка органов управления, защиты, контроля. |
|   | 10.2. Проверка срабатывания переключающих устройств.  |
|   | 10.3. Проверка настроек передачи видео и звуковых сигналов. |
|   | 10.4. Проверка четкости фиксации механических и электрических тормозов и фиксаторов, отсутствие люфтов. |
|   | 10 Проверка подачи воздуха/воды через эндоскоп. |
|   | 10.6. Проверка целостности сетевых и заземляющих проводов, соединительных и высоковольтных кабелей. |
|   | 10.7. Проверка времени наработки лампы. |
| 11. | Плановый контроль технического состояния моечных машин: | Один раз в 12 (двенадцать) месяцев (а также дополнительно по согласованию с ЛПУ) |
|   | 11.1. Внешний осмотр изделий медицинского назначения. Выявление видимых внешних и внутренних дефектов корпуса.  |
|   | 11.2. Проверка надёжности крепления электрооборудования (помпы, насосы, сборки клапанов); |
|   | 11.3. Визуальный осмотр системы водоподготовки на отсутствие отложений и механических загрязнений; |
|   | 11.4. Проверка потока подаваемой воды из магистрали водоснабжения; |
|   | 11.5. Проверка работоспособности всех клапанов и насосов, датчиков уровней жидкостей; |
|   | 11.6. Осмотр привода открытия крышки кюветы, проверка состояния и крепления деталей; |
|   | 11.7. Проверка резинки (уплотнитель) крышки кюветы; |
|   | 11.8. Проверка всех магистралей рабочих жидкостей и их соединений на отсутствие течей ; |
|   | 11.9. Контроль технического состояния сливного шланга и силового кабеля. Кабели и шланг не должны иметь видимых внешних дефектов; |
|   | 11.10. Проверка внутренних полостей на наличие загрязнений, протечек; |
|   | 11.11. Осмотр бака воды, на предмет обнаружения биологических отложений, герметичности крышки и работу УФ-ламп. Фиксация часов наработки УФ-ламп в паспорте изделия и дату их замены; |
|   | 11.12. Проверка магистралей слива из емкостей на предмет засорения; |
|   | 11.13. Осмотр бака дезинфектанта на предмет целостности и утечек, проверка ТЭНа на предмет работоспособности и электробезопасности подключения; |
|   | 11.14. Проверка электропитания; |
|   | 11.15. Проверка состояния системы индикации дезинфектанта; |
|   | 11.16. Проверка работоспособности системы управления на предмет износа, повреждения влагозащиты устройства. Качество срабатывания клавиш; |
|   | 11.17. Проверка состояния целостности защитного покрытия решётки кюветы, съемных деталей (сеточка слива и корзинка для мелких деталей), диска-ротора и форсунок на предмет износа и загрязнения; |
|   | 11.18. Проверка целостности кюветы и крышки кюветы на предмет трещин и протечек. |
|   | 11.19. Чистка системы водоподготовки. Замена картриджей фильтров водоподготовки (при необходимости и их наличии у Заказчика). Контроль герметичности соединений узлов водоподготовки |
|   | 11.20. Замена воздушного фильтра - 1 шт.; |
|   | 11.21. Механическая чистка датчиков жидкостей; |
|   | 11.22. Механическая чистка фильтров улавливающих систем. |
| 12. | Устранение неисправностей, выявленных при техническом осмотре и обслуживании с заменой, вышедших из строя узлов и деталей: | По мере необходимости согласно руководству по эксплуатации. |
|   | 12.1. Прочистка канала «вода/воздух» без разборки эндоскопа. |
|   | 12.2. Замена оболочки дистального конца на эндоскопе. Запасная часть предоставляется Исполнителем. |
|   | 12.3. Замена форсунки омывателя канала «вода-воздух», «отсос» на эндоскопе. Запасная часть предоставляется Исполнителем |
|   | 12.4. Устранение люфта тяги на эндоскопе. |
|   | 12.5. Замена уплотнительных колец на клапане «вода-воздух» и «отсос», замена уплотнительных колец на блоке управления, замена уплотнительных колец на корпусе механизма. Запасная часть предоставляется Исполнителем. |
|   | 12.6. Чистка внутренних поверхностей видеопроцессора. |
|   | 12.7. Чистка кулера, вентилятора, радиатора видеопроцессора. |
|   | 12.8. Сброс и обнуление процессорной платы видеопроцессора. |
|   | 12.9. Переустановка программного обеспечения (при наличии обновлений). |
|   | 12.10. Замена лампы на видеопроцессоре. Лампа предоставляется Заказчиком |
|   | 12.11. Замена предохранителей. |
|   | 12.12. Диагностика с полной разборкой приборов в специализированном сервисном центре. |

**Перечень запасных частей**

**(Таблица №3)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Описание (характеристики) запасных частей** |
| **Наименование показателя (неизменяемое)** | **Значения показателей, которые не могут изменяться** |
|
| 1 | Оболочка дистального конца на EG29-i10 | Назначение | Служит для обеспечения герметичности внутренних коммуникаций эндоскопа. |
| Материал | Представляет цилиндрическую трубку из вулканизованной резины, неармированная, без фитингов и не комбинированная с другими материалами. |
| Диаметр, мм | 9,80 |
| Длина, мм | 100,00 |
| Каталожный номер производителя | D965-SA038 |
| Страна происхождения | Япония |
| 2 | Оболочка дистального конца на EG-2990Zi | Назначение | Служит для обеспечения герметичности внутренних коммуникаций эндоскопа. |
| Материал | Представляет цилиндрическую трубку из вулканизованной резины, неармированная, без фитингов и не комбинированная с другими материалами. |
| Диаметр, мм | 9,80 |
| Длина, мм | 100,00 |
| Каталожный номер производителя | D084-SA038-1 |
| Страна происхождения | Япония |
| 3 | Оболочка дистального конца на EG-27-i10 | Назначение | Служит для обеспечения герметичности внутренних коммуникаций эндоскопа. |
| Материал | Представляет цилиндрическую трубку из вулканизованной резины, неармированная, без фитингов и не комбинированная с другими материалами. |
| Диаметр, мм | 9,00 |
| Длина, мм | 100,00 |
| Каталожный номер производителя | D095-SA038 |
| Страна происхождения | Япония |
| 4 | Оболочка дистального конца на EC34-i10 | Назначение | Служит для обеспечения герметичности внутренних коммуникаций эндоскопа. |
| Материал | Представляет цилиндрическую трубку из вулканизованной резины, неармированная, без фитингов и не комбинированная с другими материалами. |
| Диаметр, мм | 11,60 |
| Длина, мм | 100,00 |
| Каталожный номер производителя | D002-SA011 |
| Страна происхождения | Япония |
| 5 | Оболочка дистального конца на EC38-i10L | Назначение | Служит для обеспечения герметичности внутренних коммуникаций эндоскопа. |
| Материал | Представляет цилиндрическую трубку из вулканизованной резины, неармированная, без фитингов и не комбинированная с другими материалами. |
| Диаметр, мм | 13,20 |
| Длина, мм | 130,00 |
| Каталожный номер производителя | D013-SA011-B1 |
| Страна происхождения | Япония |
| 6 | Оболочка дистального конца на EC3890LZi | Назначение | Служит для обеспечения герметичности внутренних коммуникаций эндоскопа. |
| Материал | Представляет цилиндрическую трубку из вулканизованной резины, неармированная, без фитингов и не комбинированная с другими материалами. |
| Диаметр, мм | 13,20 |
| Длина, мм | 130,00 |
| Каталожный номер производителя | D013-SA011-B1 |
| Страна происхождения | Япония |
| **Омыватели** |
| 1 | Омыватель вода/воздух EG29-i10  | Назначение | Служит для подачи воды/воздуха, для очищения внешней линзы объектива / для раздувания исследуемых полостей. |
| Материал | Представляет собой металлическую форсунку в виде грибка. |
| Диаметр грибка, мм | 2,30 |
| Высота, мм | 3,80 |
| Каталожный номер производителя | D964-SA210 |
| Страна происхождения | Япония |
| 2 | Омыватель вода/воздух EG-2990Zi | Назначение | Служит для подачи воды/воздуха, для очищения внешней линзы объектива / для раздувания исследуемых полостей. |
| Материал | Представляет собой металлическую форсунку в виде грибка. |
| Диаметр грибка, мм | 1,80 |
| Высота, мм | 3,70 |
| Каталожный номер производителя | D888-SA010 |
| Страна происхождения | Япония |
| 3 | Омыватель вода/воздух EG-27-i10 | Назначение | Служит для подачи воды/воздуха, для очищения внешней линзы объектива / для раздувания исследуемых полостей. |
| Материал | Представляет собой металлическую форсунку в виде грибка. |
| Диаметр грибка, мм | 2,30 |
| Высота, мм | 3,80 |
| Каталожный номер производителя | D964-SA210 |
| Страна происхождения | Япония |
| 4 | Омыватель вода/воздух EC34-i10 | Назначение | Служит для подачи воды/воздуха, для очищения внешней линзы объектива / для раздувания исследуемых полостей. |
| Материал | Представляет собой металлическую форсунку в виде грибка. |
| Диаметр грибка, мм | 2,30 |
| Высота, мм | 3,80 |
| Каталожный номер производителя | D964-SA210 |
| Страна происхождения | Япония |
| 5 | Омыватель вода EC38-i10  | Назначение | Служит для подачи воды/воздуха, для очищения внешней линзы объектива / для раздувания исследуемых полостей. |
| Материал | Представляет собой металлическую форсунку в виде грибка. |
| Диаметр грибка, мм | 2,60-1,80 |
| Высота, мм | 3,70 |
| Каталожный номер производителя | D970-SA010 |
| Страна происхождения | Япония |
| 6 | Омыватель воздух EC38-i10  | Назначение | Служит для подачи воды/воздуха, для очищения внешней линзы объектива / для раздувания исследуемых полостей. |
| Материал | Представляет собой металлическую форсунку в виде грибка. |
| Диаметр грибка, мм | 2,30 |
| Высота, мм | 3,80 |
| Каталожный номер производителя | D964-SA210 |
| Страна происхождения | Япония |
| 7 | Омыватель вода/воздух EC3890LZi  | Назначение | Служит для подачи воды/воздуха, для очищения внешней линзы объектива / для раздувания исследуемых полостей. |
| Материал | Представляет собой металлическую форсунку в виде грибка. |
| Диаметр грибка, мм | 1,80 |
| Высота, мм | 3,70 |
| Каталожный номер производителя | D888-SA010 |
| Страна происхождения | Япония |
| **Уплотнительные кольца** |
| 1 | Комплект колец на клапан отсос  | Назначение | Служат для обеспечения герметичности соединения. |
| Материал | Комплект уплотнительных О-образных силиконовых колец |
| Диаметр, мм | 8,30 |
| Толщина, мм | 1,60 |
| Каталожный номер производителя | OF-B127 |
| Страна происхождения | Япония |
| 2 | Комплект колец на клапан вода/воздух  | Назначение | Служат для разделения потоков воды/воздуха и обеспечения герметичности соединения |
| Материал | Комплект уплотнительных О-образных силиконовых колец |
| Диаметр, мм | 6,50 |
| Толщина, мм | 1,50 |
| Каталожный номер производителя | OF-B192 |
| Страна происхождения | Япония |

**Общие требования**

1. Квалификация сотрудников Исполнителя должна соответствовать п. 5.5. «ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. "ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения", п. 5.2. «ГОСТ Р 57501-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок», п.4.1.4. Письма Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 октября 2003г. №293-22/233 «О введении в действие методических рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской техники», а именно:

1.1. наличие высшего или среднего технического образования, профессиональной подготовки в соответствии со специальностью и должностными обязанностями;

1.2. наличие документов, подтверждающих обучение по соответствующим видам (наименованиям) МИ в организациях, имеющих право осуществлять образовательную деятельность (профессиональную переподготовку, повышение квалификации по ТО соответствующих видов МИ) с установленной периодичностью.

1. Сотрудники Исполнителя должны быть аттестованы по правилам электробезопасности (Основание ПТЭЭП Гл.1.4. п.1.4.30, п. 5.2. «ГОСТ Р 57501-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок»).
2. Наличие у Исполнителя действующей системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO или ГОСТ ISO 13485 (Основание: ГОСТ Р 57501-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок».
3. Указанные документы могут быть запрошены Заказчиком и Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней после запроса должен их предоставить.
4. Исполнитель должен иметь действующую лицензию на техническое обслуживание и ремонт медицинской техники, выданную уполномоченным лицензирующим органом (на основании [пункта 17 части 1 статьи 12](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=113658&rnd=299965.2707318182&dst=100117&fld=134) Федерального Закона № 99-ФЗ от 04.05.2011года «О лицензировании отдельных видов деятельности», Постановления Правительства РФ от 03.06.2013 № 469).
5. Услуги оказываются в соответствии с действующими нормами: Письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 октября 2003г. №293-22/233 «О введении в действие методических рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской техники», требованиями и рекомендациями фирмы-изготовителя оборудования, подлежащего ремонту.
6. Услуги оказываются комплектами инструментов и средствами измерений Исполнителя в соответствии с рекомендациями, регламентом и методиками, разработанными и утвержденными фирмой-изготовителем оборудования, подлежащего ремонту.
7. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения работ по ремонту медицинского изделия.
8. Услуги оказываются согласно требованиям, установленным нормативной, технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя).

**Требования к запасным частям**

Запасные части и комплектующие должны быть оригинальными, предусмотренные действующей эксплуатационной и технической документацией изготовителя (производителя), от фирмы-производителя оборудования или уполномоченного им дилера для качественного выполнения услуг в сфере профессиональной деятельности, совместимыми с данным оборудованием и обеспечивать качественную бесперебойную работу оборудования. Запасные части и комплектующие должны быть вскрыты Исполнителем в присутствии и на территории Заказчика

Использование аналогов запасных и расходных материалов допустимо при сохранении заводских параметров работы медицинского изделия и подтверждении обеспечения требований безопасности одним из следующих способов:

- подтверждением безопасности и совместимости со стороны производителя основного медицинского изделия или держателя регистрационного удостоверения на основное медицинское изделие в Российской Федерации;

- отдельным регистрационным свидетельством на медицинское изделие, выданным в отношении таких запасных и расходных материалов.

Запасные части должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не прошедшими ремонтно-восстановительные работы, т.е. у них не осуществлялась замена составных частей, не восстанавливались потребительские свойства, в том числе они не должны быть изготовлены из бывших в употреблении компонентов и блоков.

При замене запасных частей должны быть представлены (при необходимости) документы, подтверждающие качество заменяемых запасных частей, копии регистрационных удостоверений, выданных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения (по товарам, подлежащим регистрации в соответствии с законодательством РФ).

**Гарантия**

Срок гарантии качества оказанных услуг, а также на установленные запасные части должен составлять не менее 6 (шести) месяцев с момента подписания акта оказания услуг.

В случае нарушения работоспособности оборудования вследствие оказания услуг ненадлежащего качества, Исполнитель обязан устранить соответствующие неполадки и дефекты за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, с момента получения претензии (срок определяется в зависимости от вида необходимых работ). При этом, гарантийный срок продлевается на период времени, в течение которого оборудование не использовалось из-за обнаружения дефектов.

**Спецификация:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование *Работ/Услуг*** | **Содержание *Работ/Услуг*** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | ***Цена за 1-ну ед. с НДС, руб. (НДС не облагается)*** | ***Сумма НДС руб.*** | ***Всего, с учетом НДС (без НДС), руб./ Всего не может превышать, с учетом НДС (без НДС), руб*.** | ***Результат*** |
|   |   |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **От Заказчика:** |  | **От Исполнителя:** |
|  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_/ |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. Данный пункт не добавляется в договор, если Исполнителем/Подрядчиком является индивидуальный предприниматель. [↑](#footnote-ref-1)
2. Пункт включается в тест Договора, если работы/услуги осуществляются на территории Заказчика. [↑](#footnote-ref-2)
3. Данный пункт не добавляется в договор, если Исполнителем/Подрядчиком является индивидуальный предприниматель. [↑](#footnote-ref-3)
4. Абзац включается в текст договора, в случае если в ходе выполнения работ/оказания услуг разрабатывается какая-либо документация. [↑](#footnote-ref-4)