|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 котировочной документацииУтверждаюГлавный врачЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.М. Сиглаева м.п. |

**Техническое задание**

**на поставку медицинского изделия (гастрофиброскоп)**

**для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Наименование объекта закупки | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки | Требования к показателям | Единица измерения | Количество  |
| **1.**  | **Фиброскоп "ПЕНТАКС" для исследования желудочно-кишечного тракта с принадлежностями** | **Основные параметры** |  | Шт.  | 1 |
| Направление обзора  | Прямой обзор |
| Угол поля зрения, градусов | Не менее 105 |
| Глубина резкости в диапазоне, мм: | Нижняя граница диапазона не более 3; верхняя граница диапазона не менее 100 |
| Оптическая сила в диапазоне, диоптрий | От +3 до -8 |
| Угол изгиба рабочей части вверх, градусов  | Не менее 210 |
| Угол изгиба рабочей части вниз, градусов  | Не менее 120 |
| Угол изгиба рабочей части влево, градусов  | Не менее 120 |
| Угол изгиба рабочей части вправо, градусов  | Не менее 120 |
| Диаметр дистального конца, мм | Не более 7,8 |
| Диаметр вводимой трубки, мм | Не более 7,9 |
| Диаметр инструментального канала, мм | Не менее 2,0  |
| Рабочая длина вводимой трубки, мм | Не менее 1050 |
| Общая длина, мм | Не менее 1395 |
| Заземляющий разъем на эндоскопе | Наличие  |
| **Комплект поставки:** |  |
| Гастрофиброскоп, шт | Не менее 1 |
| Чистящая щетка, шт | Не менее 1 |
| Длина, мм | Не менее 1500 |
| Диаметр щетинок, мм | Не менее 6 |
| Возможность автоклавирования | Наличие  |
| Чистящая щетка для инструментального канала, шт | Не менее 1 |
| Длина, мм | Не менее 2100 |
| Диаметр щетинок, мм | Не менее 6 |
| Возможность автоклавирования | Наличие  |
| Чистящая щетка для цилиндра отсоса, шт | Не менее 1 |
| Возможность автоклавирования | Наличие  |
| Резиновый клапан биопсийного канала, шт | Не менее 10 |
| Адаптер для очистки канала воздуха/воды/отсоса, шт | Не менее 1 |
| Набор обратных клапанов, набор | Не менее 1 |
| Количество штук в наборе | Не менее 10 |
| Набор О-образных колец для цилиндра отсоса, набор | Не менее 1 |
| Количество штук в наборе  | Не менее 3 |
| Адаптер для очистки коннектора воздуха/воды, шт | Не менее 1 |
| Крышка окуляра, шт | Не менее 1 |
| Наглазник, шт | Не менее 1 |
| Загубник, шт | Не менее 1 |
| Силиконовое масло, шт | Не менее 1 |
| Объем, мл | Не менее 10 |
| Крышка газового клапана, шт | Не менее 1 |
| Инструкция пользователя | Не менее 1 |

Главная медицинская сестра Алексеева Н. В.

Приложение к техническому заданию

**График**

**оплаты поставки медицинского изделия (гастрофиброскоп)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | месяц | Сумма платежа |
| 1 | 1 месяц | 13 % от суммы договора |
| 2 | 2 месяц | 13 % от суммы договора |
| 3 | 3 месяц | 13 % от суммы договора |
| 4 | 4 месяц | 13 % от суммы договора |
| 5 | 5 месяц | 13 % от суммы договора |
| 6 | 6 месяц | 15 % от суммы договора |