|  | Приложение №1 котировочной документации Утверждаю Главный врач ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград» _____________Л.М. Сиглаева м.п. |
| --- | --- |

Техническое задание

на поставку медицинского изделия (автоклав Vacuklav 24 B/L+ (производитель MELAG Medizintechnik oHG, Германия) или эквивалент).

| № | Требуемые характеристики | Диапазон значений |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие |
| 1.2 | Сертификат соответствия Госстандарта России либо Декларация о соответствии | Наличие |
| Технические характеристики: |
| 2. Размеры и ёмкость |
| 2.1 | Внешние, не более: Ширина:: 425 мм + 2% Высота: 485 мм + 2% Глубина: 750 мм + 2% | Наличие |
| 2.2 | Внутренние, не менее: Размер камеры: Ø 25 см x 600 мм объём рабочей камеры 29 литров | Наличие |
| 2.3 | Ёмкость: Загрузка инструментов, не более: 7 кг. Загрузка текстиля, не более: 2,5 кг | Наличие |
| 2.4 | Вес не более 51 кг | Наличие |
| 3. Модель |
| 3.1 | Отдельно стоящий, настольный автоклав. Все необходимые компоненты встроены. | Наличие |
| 3.2 | Автоклав должен быть прост в установке, и не требовать дополнительных условий кроме источника электроэнергии, водопроводной и деминерализованной воды. | Наличие |
| 3.3 | Держатель лотков должен легко выниматься из рабочей камеры, чтобы имелась возможность загрузки других лотков или контейнеров. | Наличие |
| 4. Конструкция |
| 4.1 | Рабочая камера должна быть изготовлена из высококачественной нержавеющей стали. Все остальные компоненты должны быть изготовлены из жаро- и коррозиостойких материалов. | Наличие |
| 4.2 | Для лучшего удаления воздуха автоклав должен использовать глубокое и многократное предварительное вакуумирование посредством воднокольцевой вакуумной помпы. | Наличие |
| 4.3 | Для достижения соответствующего качества сушки в автоклаве должна использоваться пульсирующая и вакуумная послестерилизационная сушка. | Наличие |
| 4.4 | В автоклаве должен быть встроенный парогенератор для предварительной подготовки пара. Пар должен подаваться в рабочую камеру уже в готовом виде. | Наличие |
| 4.5 | Автоклав должен иметь систему предварительного нагрева, включаемую или отключаемую по желанию пользователя. | Наличие |
| 5. Программы |
| 5.1 | 134°C Универсальная программа, время стерилизации 3.5 мин. | Наличие |
| 5.2 | 134°C Быстрая программа, время стерилизации 3.5 мин. | Наличие |
| 5.3 | 121°C Мягкая программа, время стерилизации 15 мин | Наличие |
| 5.4 | 134°C Prion программа, время стерилизации 20 мин | Наличие |
| 5.5 | Вакуумный тест | Наличие |
| 5.6 | B&D тест | Наличие |
| 5.7 | Возможность изменения параметров (время, температура и других) при необходимости в соответствии с требованиями заказчика. | Наличие |
| 6. Управление |
| 6.1 | Автоклав должен иметь микропроцессорное управление. | Наличие |
| 6.2 | Автоклав должен иметь систему отображения параметров для того, чтобы во время работы можно было убедиться в том, что их значения соответствуют норме. | Наличие |
| 6.3 | Автоклав должен иметь буквенно-цифровой дисплей, отображающий текущее состояние и всю необходимую для пользователя информацию. Информация на дисплее может отображаться на Английском или Русском языках. | Наличие |
| 6.4 | Управление автоклавом осуществляется пятью кнопками: «Главный выключатель», «Выбор программы», «Старт/Стоп» и две «Функциональные кнопки». | Наличие |
| 6.5 | Перед началом каждого рабочего цикла стерилизации автоклав должен измерять качество используемой воды. | Наличие |
| 6.6 | В каждом водяном контейнере должен находиться измеритель уровня воды. | Наличие |
| 6.7 | Автоклав должен иметь возможность отображения общего количества проведённых циклов и хранить во внутренней памяти до 40 последних циклов. | Наличие |
| 7. Интерфейс |
| 7.1 | Автоклав должен иметь серийный интерфейс для подсоединения матричного принтера, компьютера. | Наличие |
| 7.2 | На распечатке должна отображаться информация о дате, времени, номере цикла, температуре, давлении на каждом этапе стерилизации. | Наличие |
| 7.3 | Программное обеспечение должно обеспечивать возможность дистанционной диагностики автоклава через модем. | Наличие |
| 8. Требования к безопасности |
| 8.1 | В случае отсутствия электропитания дверца автоматически блокируется. | Наличие |
| 8.2 | Во время рабочего цикла дверца блокируется электрическим и механическим запорами. | Наличие |
| 8.3 | Специальный клапан давления должен предохранять от чрезмерного повышения давления. | Наличие |
| 8.4 | Аварийный выключатель нагревания должен предохранять от перегрева. | Наличие |
| 8.5 | В случае появления ошибки или отклонения от нормы должен появляться сигнал тревоги. Информация должна выводиться на дисплей. | Наличие |
| 9. Эксплуатационные требования |
| 9.1 | Потребляемая мощность: не более 2500 Вт | Наличие |
| 9.2 | Электропитание: 230 В/ 50Гц | Наличие |
| 9.3 | 16А отдельный предохранитель | Наличие |
| 9.4 | Защита от утечки тока 30 мА | Наличие |
| 10. Стандарты |
| 10.1 | EN 13060, класс B | Наличие |
| 10.2 | 93/42 EEC Медицинское оборудование | Наличие |
| 10.3 | 97/23 EEC Устройства давления | Наличие |
| 10.4 | EN 60601-1 -2; EMC | Наличие |
| 10.5 | EN 61010-1 -2; Электрическая безопасность | Наличие |
| 11. Прочие условия и требования: |
| 11.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке. | Наличие |
| 11.2 | Деминерализатор MELAdem 40 (или эквивалент) – 1 шт. | Наличие |
| 11.3 | Гарантийное обслуживание, не менее. | 12 месяцев с момента поставки |
| 11.4 | Количество комплектов | один |

Согласовано _______________________ Н.Г. Гилажитдинов

Согласовано __________________________ П.А. Затолокин