|  | Приложение №1 котировочной документации Утверждаю Главный врач ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград» _____________Л.М. Сиглаева м.п. |
| --- | --- |

Техническое задание

на поставку реактивов для работы клинико-диагностической лаборатории ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения общего простат-специфического антигена в сыворотке крови человека | Назначение: для количественного иммуноферментного определения общего простат-специфического антигена ПСА в сыворотке крови человека. Количество определений - 96. Метод анализа - одностадийный «сэндвич». Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов 15 мин. Количество анализируемой сыворотки 20 мкл. Продолжительность основной инкубации (без тетраметилбензидина) 60 мин. Определение концентраций в диапазоне от 0 до 30 нг/мл. Чувствительность 0,2 нг/мл. Все реагенты жидкие, готовые к применению не требующие дополнительных разведений, кроме концентрата промывочного буфера. Состав: Конъюгат – 1 флакона по 14 мл. Калибраторы - 6 флаконов по 0,5 мл. Контрольная сыворотка - 1 флакона по 0,5 мл. Буфер для разведения образцов - 1 флакона по 3 мл. Стоп-реагент - 1флакона по 14 мл. Тетраметилбензидин готовый, однокомпонентный - 1 флакона по 14 мл. Промывочный буфер концентрированный - 1 флакона по 14 мл, рабочий раствор храниться 5 суток при комнатной температуре. Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы. | набор | 5 |
| 2 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения антигена СА 125 в сыворотке крови человека | Назначение: для количественного иммуноферментного определения антигена СА 125 в сыворотке крови человека. Количество определений - 96. Метод анализа - одностадийный «сэндвич». Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов 15 мин. Количество анализируемой сыворотки 50 мкл. Определение концентраций в диапазоне от 0 до 1200 Ед/мл. Чувствительность 1,6 ЕД/мл. Все реагенты жидкие, готовые к применению, не требующие дополнительных разведений, кроме концентрата промывочного буфера. Состав: Конъюгат – 18 мл. Калибраторы 6 флаконов по 0,5 мл. Контрольная сыворотка - 0,5 мл. Буфер для разведения образцов - 3 мл. Стоп-реагент - соляная кислота - 14 мл. Тетраметилбензидин готовый, однокомпонентный - 14 мл. Промывочный буфер концентрированный - 2 флаконов по 14 мл, рабочий раствор хранится 5 суток при комнатной температуре. Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы. | набор | 3 |
| 3 | Набор реагентов для определения липопротеидов низкой плотности | Назначение: для определения липопротеидов низкой плотности в сыворотке и плазме крови человека спектофотометрическим методом с холестеролэестеразой, холестеролоксидазой, полимером-детергентом. Реагентная база: биреагент. Режим анализа: дифференцировка. Объем 80 мл. Упаковка: флаконы, адаптированные под прямую постановку в реагентный штатив анализатора А-25, используемого заказчиком, без переливаний и ручных манипуляций. Состав набора: Реагент А: 3 флаконов по 20 мл. Состав реагента в каждом флаконе: буфер 30 ммоль/л, холестеролэстераза 1,5 Ед/мл, холестеролоксидаза 1,5 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0,5 ммоль/л, аскорбат оксидаза 3,0 МЕ/л, пероксидаза 1 Е/мл, детергент, рН 6,3. Реагент В: 1 флакона по 20 мл. Состав реагента в каждом флаконе: буфер 30 ммоль/л, пероксидаза 1 Ед/мл, 4сульфобутил-m-толуидин 1 ммоль/л, детегрент, рН 6,3. Срок стабильности рабочего реагента при температуре включая диапазон от 2°С до 8°С: 60 дней. Метрологические характеристики: Предел обнаружения: 0.007 ммоль/л., Предел линейности 25,6 ммоль/л. Коэффициент вариации: сходимость - 1,4% внутри серии, воспроизводимость - 3,4% между сериями. | набор | 10 |
| 4 | Набор реагентов для определения креатинина в сыворотке, плазме крови и моче человека | Назначение: для определения креатинина в сыворотке, плазме крови и моче человека спектофотометрическим методом с щелочным пикратом. Реагентная база: монореагент. Режим анализа: фиксированное время. Объем 200 мл. Состав набора: Реагент А: 2 флаконов по 50 мл каждый. Состав реагента в каждом флаконе: пикриновая кислота 25 ммоль/л. Реагент В: 2 флаконов по 50 мл каждый. Состав реагента в каждом флаконе: гидроксид натрия 0,2 моль/л, детергент. Стандарт S: 1 флакона по 5 мл каждый. Состав реагента в каждом флаконе: глюкоза 100 мг/дл , мочевина 50 мг/дл, креатинин 2 мг/дл. Первичный водный стандарт. Срок стабильности рабочего реагента при температуре включая диапазон от 2°С до 8°С: 30 дней. Метрологические характеристики: Предел обнаружения: 2,65 мкмоль/л. Предел линейности: 1768 мкмоль/л. Коэффициент вариации: 2,9% внутри серии. Воспроизводимость 3,9% между сериями. | набор | 5 |
| 5 | Набор для определения холестерина | Назначение: для определения холестерина в сыворотке и плазме крови человека спектофотометрическим методом с холестеролоксидазой, пероксидазой, монореагент, конечная точка. Объем 500 мл. Состав набора: Реагент А: 1 флакона по 500 мл. Состав реагента в каждом флаконе: буфер 35 ммоль/л, холат натрия 0,5 ммоль/л, фенол 28 ммоль/л, холестеролэстераза 0,2 Ед/мл, холестеролоксидаза 0,1 Ед/мл, пероксидаза 0,8 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0,5 ммоль/л, рН 7,0. Срок стабильности рабочего реагента при температуре включая диапазон от 2°С до 8°С: , чем в течение срока годности. Стандарт S: 1 флакона по 5 мл, Состав стандарта в каждом флаконе: холестерин 200 мг/дл. Первичный водный стандарт. Метрологические характеристики: Предел обнаружения: 0,008 ммоль/л , Предел линейности 26 ммоль/л. Коэффициент вариации: сходимость - 1,1% внутри серии, воспроизводимость - 1,9% между сериями. Совместимость с биохимическим анализатором А-25, имеющимся у Заказчика. | набор | 3 |
| 6 | Разбавитель изотонический | Буферный водный раствор с фиксированными параметрами рН, электропроводимости и осмолярности. Состав раствора: Содержание сульфата натрия 2,0%, содержание хлорида натрия 0,025%, содержание лимонной кислоты 0,2%, содержание динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты 0,1%, содержание стабилизаторов 0,04%. Фасовка: флакон. Объем флакона 20 л. Совместимость с гематологическим анализатором Mindray BC-3600, имеющимся у Заказчика. | шт | 8 |
| 7 | Реагент промывочный | Буферный водный раствор с фиксированными параметрами рН, электропроводимости и осмолярности. Состав раствора: Содержание сульфата натрия 1,5%; содержание лимонной кислоты 0,2%; содержание динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты 0,1%; содержание сульфактанта 0,02%. Фасовка: флакон. Объем одного флакона 20 л. Совместимость с гематологическим анализатором Mindray BC-3600, имеющимся у Заказчика. | шт | 2 |
| 8 | Стекло покровное | Покровные стекла ширина 24 мм, длина 24 мм | шт | 1000 |
| 9 | Набор реагентов для определения липопротеидов высокой плотности | Назначение: для определения липопротеидов высокой плотности в сыворотке и плазме крови человека спектофотометрическим методом с холинэстеразой, холиноксидазой, пероксидазой, полимером-детергентом. Реагентная база: биреагент. Режим анализа: дифференцировка. Объем 80 мл. Упаковка: флаконы, адаптированные под прямую постановку в реагентный штатив анализатора А-25, используемого заказчиком, без переливаний и ручных манипуляций. Состав набора: Реагент А: 3 флаконов по 20 мл. Состав реагента в каждом флаконе: буфер Гуда, холестеролэстераза 1 Ед/мл, холестеролоксидаза 0,5 Ед/мл, 4-аминоантипирин 1 ммоль/л, N,N-bis(4сульфобутил)-m-толуидин (DSBmT) 1 ммоль/л, акселератор реакции 1 ммоль/л Реагент В: 1 флакона по 20 мл. Состав реагента в каждом флаконе: буфер Гуда, холестерол эстераза до 1,5 МЕ/мл, 4-аминоатипирин 1 ммоль/л, аскорбат оксидаза до 3 кМЕ/л, детергент. Срок стабильности рабочего реагента при температуре включая диапазон от 2°С до 8°С: 60 дней. Метрологические характеристики: Предел обнаружения: 0,05ммоль/л. Предел линейности 3.9 ммоль/л. Коэффициент вариации: сходимость - 3,5% внутри серии, воспроизводимость - 4,4% между сериями. | набор | 5 |
| 10 | Набор реагентов для определения общего билирубина в сыворотке крови человека | Назначение: для определения общего билирубина в сыворотке крови человека спектофотометрическим методом. Реагентная база: биреагент. Режим анализа: конечная точка. Объем 250 мл. Упаковка: флаконы, адаптированные под прямую постановку в реагентный штатив анализатора А-25, используемого заказчиком, без переливаний и ручных манипуляций. Состав набора: 1) Реагент А: 5 флаконов по 40 мл. Состав реагента в каждом флаконе: сульфаниловая кислота 29 ммоль/л, соляная кислота 0,2 моль/л, цетримид 50 моль/л 2) Реагент В: 5 флаконов по 10 мл. Состав реагента в каждом флаконе: нитрит натрия 11,6 ммоль/л. Срок стабильности рабочего реагента при температуре включая диапазон от 2°С до 8°С: 20 дней . Метрологические характеристики: Предел обнаружения: 0.05 мкмоль/л. Предел линейности 343 мкмоль/л. Коэффициент вариации: сходимость 2,3% внутри серии, воспроизводимось 3,0% между сериями. | набор | 1 |
| 11 | Набор реагентов для определения С-реактивного белка | Назначение: для полуколичественного экспресс определения С-реактивного белка в сыворотке крови человека, методом латекс-агглютинации. 50 тестов. Состав набора: А. Реагент: 1 флакона по 3 мл. Состав реагента в каждом флаконе: Суспензия латексных частиц покрытых антителами против С-реактивного белка человека, азид натрия 0,95 г/л. С+ Положительный контроль: 1 флакона по 1 мл. Состав реагента в каждом флаконе: сыворотка человека, содержащая С-реактивный белок 6 мг/л. С- Отрицательный контроль: 1 флакона по 1 мл. Состав реагента в каждом флаконе: сыворотка, содержащая С-реактивный белок 6 мг/л. Слайды - 3 шт. Одноразовые мешалки - 50 шт Метрологические характеристики: Предел обнаружения 6 мг/л, эффект прозоны отсутствует чем до значений 250 мг/л. | набор | 5 |
| 12 | Набор реагентов для определения глюкозы | Набор реагентов для определения глюкозы в сыворотке и плазме крови человека спектофотометрическим методом с глюкооксидазой/пероксидазой, монореагент, конечная точка. Объем 500 мл. 1660 тестов. Состав набора: Реагент А: 10х50 мл, Фосфат 100 ммоль/л, фенол 5 ммоль/л, глюкозооксидаза > 10 Ед/мл, пероксидаза > 1 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0,4 ммоль/л, рН 7,5 Рабочий реагент готов к использованию и стабилен в течение срока годности при 2-8°С. Метрологические характеристики: Предел обнаружения: 1,6 мг/дл = 0,08 ммоль/л, Предел линейности 500 мг/дл = 27,5 ммоль/л. Коэффициент вариации 1,5% внутри серии (сходимость), 1,4% между сериями (воспроизводимость) в диапазоне предел чувствительности - предел линейности. Реагенты, расфасованные во флаконы, адаптированные под прямую постановку в реагентный штатив анализатора А-25 без переливаний и иных ручных манипуляций. | набор | 3 |
| 13 | Набор реагентов для определения ревматоидного фактора | Назначение: для полуколичественного экспресс определения ревматоидного фактора в сыворотке крови человека, методом латекс-агглютинации. 50 тестов. Состав набора: А реагент: 1 флакона по 3 мл. Состав реагента в каждом флаконе: суспензия латексных частиц с человеческим гамма-глобулином, азид натрия 0,95 г/л. С+. Положительный контроль: 1 флакона по 1 мл. Состав реагента в каждом флаконе: сыворотка человека, содержащая РФ 30 МЕ/мл. С-. Отрицательный контроль: 1 флакона по 1 мл. Состав реагента в каждом флаконе: сыворотка, содержащая ревматоидный фактор 30 МЕмл. Карточки теста, (слайды)- 3 шт. Одноразовые мешалки- 50 шт Метрологические характеристики: Предел обнаружения 30 МЕ/л, эффект прозоны отсутствует чем до значений 800 МЕ/л. | набор | 3 |
| 14 | Набор для определения мочевины | Набор реагентов для определения мочевины в сыворотке, плазме крови и моче человека спектофотометрическим методом с уреазой/глютаматдегидрогеназой, монореагент, фиксированное время. Объем 500 мл. 1660 тестов. Состав набора: Реагент А: 2х200 мл, Трис 100 ммоль/л, 2-оксоглютарат 5,6 ммоль/л, уреаза> 140 Ед/мл, глютаматдегидрогеназа> 140 Ед/мл, этиленгликоль 220 г/л, азид натрия 9,5 г/л, рН 8,0 Реагент В: 2х50 мл, NADH 1,5 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Стандарт S: 1х5 мл, Глюкоза 100 мг/дл (5.55 ммоль/л), мочевина 50 мг/дл, креатинин 2 мг/дл. Первичный водный стандарт Стабильность рабочего реагента 2 месяцев при температуре от 2 до 8°С (включительно). Метрологические характеристики: Предел обнаружения: 1,3 мг/дл = 0,60 мг/дл азота = 0,21 ммоль/л, Предел линейности 300 мг/дл мочевины = 140 мг/дл азота = 50 ммоль/л мочевины. Коэффициент вариации 0,8% - 1,6% внутри серии (сходимость), 1,3% - 2,4% между сериями (воспроизводимость) в диапазоне предел чувствительности - предел линейности. | набор | 1 |
| 15 | Краситель азур-эозин по Романовскому | Флакон - 1 литр Состав: 0,76% раствор сухого красителя азур-эозин по Романовскому (Гимза азур-эозин метиленовый синий) в смеси метанола и глицерина в соотношении 1:1 | флакон | 2 |
| 16 | Фиксатор эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду | Фиксатор-краситель эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду форменных элементов крови фл. 1л. | флакон | 2 |
| 17 | Набор для определения лактатдегидрогеназы | Набор реагентов для определения лактатдегидрогеназы в сыворотке и плазме крови человека спектофотометрическим методом, пируват, монореагент, кинетика. Объем 200 мл 660 тестов. Состав набора: Реагент А: 1 флакона по 160 мл. Состав реагента в каждом флаконе: Трис 100 ммоль/л, пируват 2,75 ммоль/л, хлорид натрия 222 ммоль/л, рН 7,2 Реагент В: 1 флакона по 40 мл. Состав реагента в каждом флаконе: NADH 1,55 ммоль/л, азид натрия 9,5 г/л. Стабильность рабочего реагента 2 месяцев при температуре 2-8°С. Метрологические характеристики: Предел обнаружения: 4,7 Ед/л. Предел линейности 1250 Ед/л. Коэффициэнт вариации 3,9% внутри серии (сходимость), 6,6% между сериями (воспроизводимость). Для автоматического биохимического анализатора А-25 | набор | 1 |
| 18 | Тест-полоски для мочевого анализатора | Тест-полоски для анализатора мочи для исследования мочи на параметры: Кровь, Билирубин, Кетоны, Белок, Уробилиноген, Нитриты, Глюкоза, рН, Лейкоциты, Аскорбиновая кислота, Удельный вес. В упаковке 100 шт. Взаимодействие с анализатором мочи Урискан Pro, используемого Заказчиком. | туба | 30 |
| 19 | Набор для определения гаммаглутаминтрансферазы | Набор реагентов для определения гаммаглутимилтрансферазы в сыворотке крови человека спектофотометрическим методом с глютамил-3-карбокси-4-нитроанилид, IFCC, монореагент, кинетика. Объем 200 мл. 660 тестов. Состав набора: Реагент А: 1 флакона по 160 мл. Состав реагента в каждом флаконе: Глицилглицин 206,25 ммоль/л,гидроксид натрия 130 ммоль/л, рН 7,9. Реагент В: 1 флакона по 40 мл. Состав реагента в каждом флаконе: γ-Глютамил-3-карбокси-4-нитроанилид 32,5 ммоль/л. Стабильность рабочего реагента 2 месяцев при температуре 2-8°С. Метрологические характеристики: Предел обнаружения: 1.6 Ед/л., Предел линейности 600 Ед/л. Коэффициэнт вариации 1,6% внутри серии (сходимость), 4,8% между сериями (воспроизводимость). Для автоматического биохимического анализатора А-25 | набор | 1 |
| 20 | Набор для иммуноферментного выявления концентрации тиреотропного гормона | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови человека. Количество определений - 96. Метод анализа - одностадийный «сэндвич». Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов - 15 мин. Количество анализируемой сыворотки - 50 мкл. Продолжительность основной инкубации (без Тетраметилбензидина) - 60 мин. Диапазон определения концентраций - 0-15 мкМЕ/мл, чувствительность - 0,05 мкМЕ/мл. Все реагенты жидкие, готовые к применению не требующие дополнительных разведений, кроме концентрата промывочного буфера. Состав: конъюгат – 1 флакона по 14 мл. Калибраторы - 6 флакона по 0,5 мл Контрольная сыворотка - 1 флакона по 0,5 мл. Буфер для разведения образцов - 1 флакона по 3 мл. Стоп-реагент - соляная кислота - 1 флакона по 14 мл. Тетраметилбензидин готовый, однокомпонентный - 1 флакона по 14 мл. Промывочный буфер концентрированный - 2 флаконов по 14 мл. Рабочий раствор хранится 5 суток при комнатной температуре. Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы. | набор | 10 |
| 21 | Набор реагентов для определения гликозилированного гемоглобина (HbA1C) | Назначение: определения гликозилированного гемоглобина, фракции HbA1C турбидиметрическим методом, антитела человека к HbA1C, латекс. Реагентная база: биреагент. Режим Анализа: фиксированное фремя. Упаковка: флаконы, адаптированные под прямую постановку в реагентный штатив анализатора А-25, используемого заказчиком, без переливаний и ручных манипуляций. Объем 60 мл. Состав набора: Реагент А: 1 флакона по 50 мл. Состав реагента в каждом флаконе: суспензия из латексных частицб азид натрия 0,95 г/л, рН 8.0 Реагент В: 1х10 мл. Человеческие антитела к гликозилированному гемоглобину (HbA1C), консерванты, рН 6.0 Срок стабильности рабочего реагента при температуре включая диапазон от 2°С до 8°С: 30 дней. Метрологические характеристики: Предел обнаружения: 6 ммоль/моль. Предел линейности : 140 ммоль/моль. Коэффициент вариации 1,8% внутри серии. Воспроизводимость: 3,1% между сериями. | наб | 1 |
| 22 | Термобумага | Диаграммная лента из термобумаги, размер ширина 50 мм, длина 30 м. для использования на анализаторе Mindray | шт | 20 |
| 23 | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного определения D-димера | Метод: «сэндвич» - вариант ИФА; одностадийный; Формат планшета: разборный; Количество определений: 96; Диапазон измерений 0 - 3000 нг/мл; Количество калибраторов: 5; Чувствительность: 10 нг/мл; Образец для анализа: плазма крови; Количество образца для анализа: 10 мкл; Объемное равенство контролей и образцов; Суммарное время инкубации 1 ч. 15 мин; Отсутствие предварительной промывки планшета; Отсутствие финальной отмывки водой; Постановка анализа с использованием шейкера; Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостатируемом шейкере при 37ºС; Форма раствора конъюгата: готов к использованию; Форма раствора ТМБ: готов к использованию; Режим фотометрирования: двухволновый, без дополнительной математической обработки; Взаимозаменяемость неспецифических компонентов; Возможность использования для работы на автоматических ИФА-анализаторах открытого типа; Для хранения стрипов набор должен быть укомплектован фольгированным пакетом с влагопоглотителем и замком типа «зип-лок»; Возможность транспортирования при температуре до 26ºС 10 суток. | наб | 1 |
| 24 | Набор реагентов для иммуноферментного определения Ферритина | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного определения ферритина (ferritin) в клиническом образце методом иммуноферментного анализа (ИФА). Количество выполняемых тестов 96 штук. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов 15 мин. Метод анализа – одностадийный «сэндвич». Количество анализируемой сыворотки 20 мкл. Термостатируемое шейкирование + 37°С для обеспечения точности результатов. Продолжительность основной инкубации (без ТМБ) 30 мин. Диапазон определения концентраций 0-1000 нг/мл. Чувствительность 5 нг/мл. Наличие калибраторов 6 шт по 0,5 мл (0; 10; 30; 100; 300; 1000) нг/мл. Все реагенты жидкие, готовые к применению не требующие дополнительных разведений, кроме концентрата промывочного буфера. Концентрат промывочного буфера 1 фл. Рабочий раствор промывочного буфера хранится 5 суток при комнатной температуре. Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы. Стоп-реагент – соляная кислота. | наб | 1 |
| 25 | Набор для определения аланинаминотрансферазы | Набор реагентов для определения аланинаминотрансферазы в сыворотке крови человека спектофотометрическим методом с L-аланином/2-оксоглютаратом, монореагент,кинетика. Объем 500 мл. 1660 тестов. Состав набора: Реагент А: 1х400, Трис 150 ммоль/л, L-аланин 750 ммоль/л, лактатдегидрогеназа >1350 Ед/л, pH 7,3. Реагент В: 1х100, NADH 1,3 ммоль/л, 2-оксиглютарат 75 mmol/l, гидроксид натрия 148 ммоль/л, азид натрия 9,5 г/л. Рабочий реагент готов к использованию и стабилен в течение срока годности при 2-8°С. Метрологические характеристики: Предел обнаружения: 1,6 Ед/л=0,27 мккат/л., Предел линейности 800 Ед/л = 13,3 мккат/л. Коэффициент вариации 2,8% внутри серии (сходимость), 5,3% между сериями (воспроизводимость) в диапазоне предел чувствительности - предел линейности. Совместимость с биохимическим анализатором А-25, имеющимся у Заказчика. | наб | 1 |
| 26 | Набор для определения аспартатаминотрансферазы | Набор реагентов для определения аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови человека спектофотометрическим методом с L-аспартатом/2-оксоглютаратом, монореагент,кинетика. Объем 500 мл. 1660 тестов. Состав набора: Реагент А: 1х400, Трис 121 ммоль/л, L-аспартат 362 ммоль/л, малатдегидрогеназа >460 Ед/л, лактатдегидрогеназа > 660 Ед/л, гидроксид натрия 255 ммоль/л, pH 7,8. Реагент В: 1х100, NADH 1,3 ммоль/л, 2-оксиглютарат 75 ммоль/л, гидрохлорид натрия 148 ммоль/л, азид натрия 9,5 г/л. Рабочий реагент готов к использованию и стабилен 1 месяца при 2-8°С. Метрологические характеристики: Предел обнаружения: 1.1 Ед/л=0.018мккат/л., Предел линейности 800 Ед/л = 13.3 мккат/л. Коэффициент вариации 1,5% внутри серии (сходимость), 5,9% между сериями (воспроизводимость) в диапазоне предел чувствительности - предел линейности. Совместимость с биохимическим анализатором А-25, имеющимся у Заказчика. | наб | 1 |
| 27 | Концентрированная системная жидкость для А-25 | Концентрированная системная жидкость, 1000 мл. Предназначен для биохимического анализатора А-25. , обьем 1л | флакон | 1 |
| 28 | Набор реагентов для определения мочевой кислоты | Назначение: для определения мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче человека спектофотометрическим методом с уриказой и пероксидазой. Реагентная база: монореагент. Режим анализа: конечная точка. Объем 200 мл. Состав набора: Реагент А: 1 флакона по 200 мл. Состав реагента в каждом флаконе: фосфат 100 ммоль/л, детергент 1,5 г/л, дихлорофенолсульфонат 4 ммоль/л, уриказа 0.12 Ед/мл, аскорбатоксидаза 5 Ед/мл, пероксидаза 1 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0,5 ммоль/л, рН 7,8 Стандарт S: 1 флакон по 5 мл. Состав реагента в каждом флаконе: мочевая кислота 6 мг/дл. Срок стабильности рабочего реагента при температуре включая диапазон от 2°С до 8°С: в течение срока годности. Метрологические характеристики: Предел обнаружения: 1.19 мкмоль/л., Предел линейности 1487 мкмоль/л. Коэффициент вариации 0,5% внутри серии , Воспроизводимость 2,1% между сериями. Совместимость с биохимическим анализатором А-25, используемым заказчиком. | наб | 2 |
| 29 | Набор реагентов для определения микроальбуминурии | Набор реагентов для определения микроальбумина в моче человека турбидиметрическим методом c козьими антителами/латексом против микроальбумина человека, монореагент, фиксированное время. Объем 50 мл. 160 тестов. Состав набора: Реагент А: не мене 1 флакона по 40 мл. Состав реагента в каждом флаконе: Боратный буфер 0,1 моль/л, азид натрия 0,95 г/л. Реагент В: 1 флакона по 10 мл. Состав реагента в каждом флаконе: Суспензия латексных частиц, покрытых антителами к альбумину человека, азид натрия 0,95 г/л, рН 10,0. Стабильность рабочего реагента 30 дней при температуре 2-8°С. Метрологические характеристики: Предел обнаружения: 0,9 мг/л. Предел линейности 200 мг/дл. Коэффициэнт вариации 2,4% внутри серии (сходимость), 5,7% между сериями (воспроизводимость). Для автоматического биохимического анализатора А-25 | наб | 1 |
| 30 | Концентрат моющего реактива для А-25 | Предназначен для работы на автоматическом биохимическом анализаторе А-25, установленного у Заказчика. Флакон 100 мл | флакон | 1 |
| 31 | Протромбин | Набор предназначен для оценки протромбинового времени свертывания на автоматическом коагулометре. Определение протромбинового времени исползуется для тестирования факторов протробинового комплекса (II - протомбина, V, VII, X) и контроля за лечением антикоагулянтами непрямого действия. Состав набора: 1. лиофильно высушенная тромбопластикальциевая смесь, на 5 мл - 10 фл. Международный индекс чувствительности (МИЧ) 1,3. Набор рассчитан на 250 тестов. Совместим с используемым автоматическим коагулометром АК-37 | наб | 5 |
| 32 | Промывающий раствор для коагулометра АК -37 | Состав: 2,0 % гипохлорид натрия, 60 мл во флаконе. Промывочный раствор поставляется в готовой к использованию форме. Концентрация гипохлорида натрия должна находиться в диапазоне 0,9-2,2%, рН – 10-15. Хранение раствора должно проводиться при температуре в диапазоне не уже +2…+35 С. Стабильность после вскрытия при температуре +2…+35 С 10 дней. | флакон | 1 |
| 33 | Пробирки для коагулометра АК – 37 | Пластиковая прозрачная одноразовая кювета для размещения исследуемых образцов и проведения анализов. Габаритные размеры: - высота кюветы hк, - 25,2±0,1 мм - диаметр кюветы dmax - 14±0,2 мм - диаметр посадочный кюветы dпос - 11,3-0,1 мм - диаметр дна кюветы 8,4мм - диаметр измерительной части кюветы на высоте 2,5 мм от дна 8,5 мм Совместим с используемым автоматическим коагулометром АК-37 | шт | 1500 |
| 34 | Ротор реакционный | Предназначен для работы на автоматическом биохимическом анализ аторе А-25, установленного у Заказчика. | шт | 10 |
| 35 | Набор для определения антистрептолизина – О | Набор реагентов для определения анти-стрептолизина О в сыворотке крови человека турбидиметрическим методом cо стрептолизином-О/латексом, монореагент, конечная точка. Объем 50 мл. 160 тестов. Состав набора: Реагент А: 1 флакона по 40 мл. Состав реагента в каждом флаконе: Трис-буфер 20 ммоль/л, азид натрия 0,95 г/л, рН 8,2 Реагент В: 1 флакона по 10 мл. Состав реагента в каждом флаконе: Суспензия латексных частиц, покрытых стрептолизином O, азид натрия 0,95 г/л. Стабильность рабочего реагента 1 месяца при температуре 2-8°С. Метрологические характеристики: Предел обнаружения: 19,9 МЕ/л. Предел линейности 800 МЕ/л. Коэффициэнт вариации 3,4% внутри серии (сходимость), 3,6% между сериями (воспроизводимость). Для автоматического биохимического анализатора А-25 | наб | 1 |
| 36 | Набор реагентов для количественного определения свободный Т4 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения свободного тироксина в сыворотке крови человека. Количество определений - 96. Метод анализа - конкурентный одностадийный. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов- 15 мин. Количество анализируемой сыворотки - 20 мкл. Продолжительность основной инкубации (без Тетраметилбензидина) - 60 мин. Диапазон определения концентраций - 0-100 пмоль/л, чувствительность - 1 пмоль/л. Все реагенты жидкие, готовые к применению не требующие дополнительных разведений, кроме концентрата промывочного буфера. Комплект из двенадцати 8-луночных стрипов с моноклональными антителами к тироксину – наличие; калибровочные пробы – 6 флаконов по 0,5 мл; конъюгат Т4-пероксидаза – 1 флакона по 18 мл; концентрированный водно-солевой раствор для промывки лунок – 2 флаконов по 14 мл; Раствор ретраметилбензидин – 1 флакона по 14 мл; Стоп-реагент - соляная кислота - 1 флакона по 14 мл; Контрольная сыворотка – 1 флакона по 0,5 мл. | набор | 6 |
| 37 | Набор реагентов для определения активированного парциального тромбопластинового | Набор предназначен для выполнения базовой методики исследования сис¬темы гемостаза - определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени (АПТВ/АЧТВ) на автоматическом коагулометре. Реагент должен поставляться в жидком виде, готовом к использованию. Определение АПТВ используется для оценки внутреннего пути свертывания плазмы крови. Состав набора: 1. АПТВ-Эл-реагент (жидкий реагент, содержащий фосфоли¬пиды, элла¬говую кислоту, буфер и стабилизаторы), 5 мл - 5 фл. 2. Кальция хлорид (0,025 М раствор), 10 мл - 5 фл. Стабильность АПТВ-Эл-реагента после вскрытия 30 суток. Набор рассчитан на 250 тестов. Совместим с используемым автоматическим коагулометром АК-37 | набор | 2 |
| 38 | Амилаза | Назначение: для определения альфа-амилазы спектофотометрическим методом. Реагентная база: монореагент. Режим анализа: кенетика. Объем 150 мл. Состав набора: реагент А: 6фл. по 25мл. Состав реагента в каждом флаконе: 2-морфолиноэтансулбфоновая кислота 50 ммоль/л, хлорид кальция 5ммоль/л, хлорид натрия 300ммоль/л, натрий тиоционат 450ммоль/л,2-хлор-4-нитрофинилмальтогептазит 2.25ммоль/л, рН-6,1. Срок стабильности рабочего реагента при температуре, включая диапазон 2-8°С: в течение срока годности. Метрологические характеристики: предел обнаружения 0.03мккат\л. Предел линейности: 22мккат/л( плазма и сыворотка) 43.5мккат/л(моча). Сходимость 1.8% внутри серии. Воспроизводимость 3.5% между сериями. Совместимость с биохимическим анализатором А-25, используемым заказчиком. | набор | 1 |
| 39 | Набор реагентов для определения концентрации фибриногена | Набор предназначен для количественного определения фибриногена в плазме крови на автоматическом коагулометре, без предварительного разведения исследуемой плазмы (модифицированный метод Clauss). Стабильность после вскрытия 30 суток при температуре +2...+8 С. Линейность определения: 0,9-10,0 г/л (диапазонное значение). Состав набора: 1. Тромбин (лиофильно высушенный реагент) - 5 фл. 2. Растворитель для тромбина, 10,5 мл - 5 фл. Набор рассчитан на 250 тестов. Совместим с используемым автоматическим коагулометром АК-37 | набор | 5 |
| 40 | Термобумага | Диаграммная лента из термобумаги, размер ширина 57 мм, длина 30 м. для использования на мочевого анализатора Uriscan | шт | 20 |
| 41 | Набор реагентов для определения С-реактивного белка | Набор реагентов для определения С-реактивного белка в сыворотке крови человека турбидиметрическим методом c козьими антителами/латексом против микроальбумина человека, монореагент, фиксированное время. Объем 100 мл. 330 тестов. Состав набора: Реагент А: 2х40 мл Глициновый буфер 0,1 моль/л, азид натрия 0,95 г/л, рН 8,6 Реагент В: 2х10 мл, Суспензия латексных частиц покрытых антителами к человеческому СРБ, азид натрия 0,95 г/л. Стабильность рабочего реагента 60 дней при температуре 2-8°С. Метрологические характеристики: Предел обнаружения: 1,2 мг/л. Предел линейности 150 мг/дл. Коэффициэнт вариации 4,3% внутри серии (сходимость), 5,2% между сериями (воспроизводимость) в диапазоне предел чувствительности - предел линейности. Совместимость с биохимическим анализатором А-25, используемым заказчиком. | набор | 2 |
| 42 | Реагент лизирующий | Лизирующий раствор для использования на гематологическом анализаторе ВС-3600, Mindray. Водный раствор с фиксированными параметрами рН, чистая бесцветная жидкость. Фасовка флакон, 500 мл. Упаковка: упаковка, позволяющая размещать бутылку внутри анализатора, находящегося в эксплуатации у заказчика. Срок хранения реагентов в закрытой упаковке 2 лет. Срок хранения реагентов в открытой упаковке 60 дней | флакон | 5 |
| 43 | Стекло предметное | Стекло предметное 75*25*1,8 со шлифованными краями. Упаковка 50 шт. | шт | 200 |

Фельдшер-лаборант _____________________ Шумихина О.В.