|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 котировочной документацииГлавный врачЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.М. Сиглаева м.п. |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по ремонту медицинского оборудования**

1. **Ремонт оборудования - Источник света Halogen 250 twin, артикул 20113320, s/n: IG6653**

Перечень необходимых работ:

- Диагностика;

- Разборка;

- Замена вышедших из строя запасных частей;

- Чистка внутренних компонентов аппарата от загрязнений;

- Сборка;

- Проверка электробезопасности;

- Тестирование.

Перечень необходимых запасных частей:

- Лампы галогенные с питанием до 50V, 250 Вт, 24 В (OSRAM AG, Германия), артикул 105 – 1 шт

1. **Ремонт оборудования – Инсуффлятор Electronic Endoflator, артикул 26430520-1, sn:FH7797-В**

Перечень необходимых работ:

- Диагностика;

- Разборка;

- Замена вышедших из строя запасных частей;

- Чистка внутренних компонентов аппарата от загрязнений;

- Регулировка параметров датчиков давления;

- Регулировка параметров датчика потока;

- Регулировка параметров датчика давления в баллоне;

- Сборка;

- Проверка электробезопасности;

- Тестирование.

Перечень необходимых запасных частей:

- Инсуффляционная трубка с газовым фильтром для одноразового использования, стерильная, 10 шт/уп. – 2 упаковки, артикул 031200-10.

1. **Ремонт оборудования - Видеоголовка Telecam, артикул 20212030, sn:IH045371-H.**

Перечень необходимых работ (одинаковый для перечисленных аппаратов):

- Диагностика;

- Разборка;

- Замена вышедших из строя запасных частей;

- Чистка и смазка компонентов механизма фокусировки и оптического увеличения

- Сборка;

- Проверка герметичности;

- Тестирование.

Перечень необходимых запасных частей (одинаковый для перечисленных аппаратов):

- Захватывающий механизм видеоголовки Telecam, артикул MC061351-00 - 1шт

- Кольцо, 394х039,70 силиконовое, для видеоголовки эндоскопической Telecam, артикул MC018642-00 - 1шт

1. **Ремонт оборудования - Источник света XENON 300, артикул 20133120-1, s/n:HH5633.**

Перечень необходимых работ:

- Диагностика;

- Разборка;

- Замена вышедших из строя запасных частей;

- Чистка внутренних компонентов аппарата от загрязнений;

- Проверка уровня питающего лампу напряжения и тока. Регулировка при необходимости;

- Сборка;

- Обнуление счетчика наработки лампы;

- Проверка электробезопасности;

- Тестирование.

Перечень необходимых запасных частей:

- выключатель, артикул 1163890 - 1шт

- Лампа ксеноновая, серии "XENON", запасная лампа , 300 Вт/15В, артикул 20133028, - 1шт

Согласовано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ибрагимова О.А.